福建省水产研究所

质检中心采购三套通风橱招标公告

2016（ 20 ）

福建省水产研究所质检中心(下称招标方) 拟采购三套通风橱，经研究，决定自行组织对外公开

招标，欢迎具有资质的企业（下称投标方）参与投标。

一 、招标项目的工程要求：

工程具体要求以本招标附件（工程量清单及材质说明）要求为准。

二 、工程地点及时间要求

1 、工程地点：福建省水产研究所2号楼质检中心实验室。

2 、时间：合同签订后35个日历日完工。

三、投标人资格

1、企业具有独立法人资格，取得合法企业工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、具备建筑机电安装三级以上资质。

四、 招标约定事项：

1、 投标方应按照标书中工程量清单的要求进行报价，投标项目报价为包干价，招标方原则上采用最合理低价中标。

2 、投标方施工完成后应负责将场地清理干净并垃圾外运。

3、 投标方施工过程中，需更改原招标方案的内容，需书面通知招标方，经招标方书面同意后，方可进行更改，否则造成的责任均由投标方负责。

4 、施工严格按照行业标准进行，提交招标方使用前应对施工工程进行全面自查。

5 、投标方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，注意文明施工，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员的依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于投标方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，有投标方承担。

6、 由于施工导致招标方其它未改造的项目受到损坏等情况，投标方应负责恢复或赔偿。

7、 投标方所提供的工程材料应严格按国家相关的要求提供，否则招标方有权拒付工程款。投标方应按照附件（工程量清单）中的品牌和规格型号进行报价施工，对没有明确要求的，投标方应详细标明品牌和规格型号。

8、 投标方若未按时完成工程的改造，应赔偿招标方每天500元违约损失金，该违约损失金从工程款中直接扣除。

9 、投标方所报项目资料不全或资料不详或不符而影响招标方评标的，造成的后果由投标方自行负责。

10、 投标方所施工的工程，从工程验收合格之日起，保修期为一年。若出现非人为损坏，投标方应无偿给予维修和更换。若因质量问题，而发生人员伤害事故，投标方应承担相应法律责任。

11、 投标方在接到招标方维修通知后24小时内，应派人给予修复，若超过期限招标方有权请其它公司来维修，所需费用从投标方质保金中扣除，不足部份，招标方有权进行追偿。

12、 投标方应邀参加招标方的投标，视为同意招标方的各项约定。

13、 本次招标的标书和投标方的投标报价等相关材料作为合同签订的依据。

14、 如参与本项目的投标方较少和报价较高时，招标方有权将本项目转为竞争性谈判。

五 、验收标准及方法：

1、 标准：工程按行业有关规范及规定进行施工验收。

2、 方法：项目完工后，投标方负责会同招标方的相关验收人员按技术标准要求进行联合验收。

3 、工程经招标方初步验收后对不合格的项目，投标方应在三日内完成整改，否则每天按500元支付招标方赔偿金。

六 、付款结算方式：

装修合同签订后，招标方支付中标款的40%作为预付款，工程经甲乙双方验收合格后，投标方凭发票与招标方结账，招标方支付55%的货款，余下5%的货款作为质量保证金于验收合格后一年整工程无质量问题时返还。如在保修期间发现所作工程经认定存在质量问题，招标方有权不予退还该履约质量保证金，并付相应的赔偿责任。如投标方无故不按本合同履行相应的条款，质量保证金作为合同违约金赔付招标方。

七 、投标时间  地点  方式和评标：

1 、2016年8月10日前到福建省水产研究所领取标书，领取标书时需带上盖公章营业执照、税务登记证及建筑机电安装三级以上资质证书复印件。

2、 2016年8月11上午9点30分在招标方福建省水产研究所，当场开标和定标。

3、 投标单位的竞标文件需提供材料（正副本各一份，加盖公章）；

A、开标价格一览表；

B、服务承若书；

C、参标单位资质证书，法人代表的委托书。

4、本项目采用最合理低价中标，评标人员由招标方组成，评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

5、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

6、对本标书有异议者，请在2016年8月10日上午10点前提出。本标书有更改之处，将以电话或传真通知各领标单位。

7 、领取标书截止至2016年8月10日上午10点(节假日休息)。

8、招标答疑和现场勘察时间：2016年8月10日上午10点，福建省水产研究所。

七、联系方式

1 、领标地址:  厦门市海山路7号 福建省水产研究所总务科

2 、联系人及电话:  胡达荣、陈樟花 0592-5678556

3 、传真:   0592-6013055

仪器技术参数

# 1.货物名称：1. 通风橱1.8米2台（PP材质），管道顶楼风机抽风。

# 2. 通风橱1.5米2台（PP材质），管道顶楼风机抽风。

# 3. 通风橱1.5米2台（全钢），管道顶楼风机抽风。

# 2.主要用途：主要用于实验室工作有毒有害气体排放。

3. 技术指标： 检测参数范围：包括温度、电导率和压力

一、总体技术要求

1、支管路内风速6～9m/s, 干管路内风速8～12m/s；

2、通风柜面风速：0.3～0.8 m/s，单台1500*800*2350通风柜设计风量1500m3/h，万向抽气罩面风速：≥0.35 m/s，万向抽气罩排风量150～350 m3/h，原子吸收罩面风速：≥0.4 m/s，排风量为800m³/h。

3、本项目涉及专业机电安装及高空作业，投标单位必须具备建筑机电安装工程专业承包资质，否则报价无效。

4、参数中★号部分为重要技术参数，超过3项不满足将视为技术不能达到要求，不做为中标候选人。

二、设备及主材技术参数要求

1、PP通风柜

★1.1、材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃A级 PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8MM，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。 整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀等特点。聚丙烯板材经检测，负荷变形温度:≥86°；弯曲模量:≥1340Mpa；拉伸模量：≥1340Mpa；拉伸强度：≥29.0Mpa；断裂强度：≥13.1Mpa；维卡软化温度：≥78.4°，能提供相应的检测报告做佐证

1.2、下柜体：四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

1.3、台面板：采用一体高温烧制成型，实验室专用20mm厚工业陶瓷台面。

1.4、内衬：使用进口耐酸碱抗腐蚀PP板为内衬材料，内部三段式排风设计，对在不同实验时产生的比重不同有害气体时，确保有害气体完全排放。安装尺寸科学 合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。

1.5、集气罩：通风柜采用顶罩式抽气设计，依现场需求8-12英寸排风口，用PP耐酸 碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。确保风管、风阀和集气罩产生的凝结水 下滴，影响实验效果。

1.6、视窗：为5mm钢化玻璃，无段平衡式升降，其配重可停留在任何位置，设计人 性化，方便操作。

1.7、视窗把手：采用特制PVC材料，经人体工学设计，外观优美，使用方便。

1.8、调节门轨道：C型包容式设计，最低程度减少摩擦力。

1.9、调节门边框：采白色PP板铣洗成方型槽，与玻璃采四边包夹嵌处式结合。

1.10、调节门悬吊钢索与滑轮：采用正宗尼龙覆膜钢索（非PVC包塑），采用PP静 音滑轮，摩擦力小。

1.11、配重：采用配重箱设计，PP包覆。

1.12、照明：配30W防腐照明灯组，采用防水、防尘、抗冲击 三防带罩日光灯，不与实验气体直接接触，易更换，台面照明度大于400LUX。

1.13、插座： 采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。

1.14、控制面板：可控制照明、电源插座、风机、风阀的开关。设计在外面板上， 采用触摸式智能电路板，便于观察操作与控制。

1.15、把手和铰链：采用PP射出成型，不易腐蚀，有蓝色，白 色，灰色可选。

1.16、水龙头：主体采用加厚铜质；管螺纹精度按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度；阀体强度，进水部位在2.5MP±0.05MP水压，持续60s±5s,无变形、无渗漏，出水部位在0.4MP±0.02MP水压，持续60s±5s,无变形、无渗漏；密封性能：连接件在1.6MP±0.05MP水压，持续60s±5s,无渗漏，阀芯在1.6MP±0.05MP水压和0.05MP±0.01MP水压，持续60s±5s,无渗漏。

★1.17、水槽：采用高密度PP材质，模具一体成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽经国家级检测中心检测，水槽外观光滑顺畅，无裂纹、气泡、爆边；在台盆中心部位可承载50Kg的质量。须提供国家检测中心的相应检测报告复印件和生产厂家产品质量承诺书。

2. 全钢通风柜

★ 性能要求：通风柜通过第三方检测，排风量、面风速、拍风柜阻力、流动显示四方面内容均符合JB/T6412-1999《排风柜》标准，能提供相应检测报告复印件。

2.1、外壳：采用厚1.2mm±5%优质国内知名品牌冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面高压EPOXY防静电粉沫喷涂，最后经高温烘烤制作而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀。冷轧钢板经国家检测中心检测，拉伸性能和弯曲性能均符合Q/ASB 312-2006《低碳钢冷轧钢板和钢带（EN、DIN）》标准中厚度为1.2mm的St12冷轧钢板的技术要求，屈服强度130-280MPa，抗拉强度270-410MPa，断后伸长率≥32%，弯曲180°无裂纹；

★ 2.2、内衬：采用4mm厚热聚合树脂板材。板材根据RoHS指令2002/95/EC及其修正指令：铅、镉、贡、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚的含量检测均合格。且通过TUV单体燃烧测试及可燃性测试。投标人须同时提供上述相应证明检测报告复印件。

2.3、台面：采用12.7mm耐腐蚀实芯理化板台面。

2.4、视窗：厚6mm钢化玻璃；要求：无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。

2.5、窗口把手：厚2.0mm环氧喷涂的钢型材；

2.6、照    明：30W日光灯组，照明不少于300LUX；

2.7、排 气 罩：采用聚丙烯板材制成。

2.8、水    槽： PP水池；

2.9、水 龙 头：采用实验室专用单口水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉末喷涂处理；

2.10、排气管道：高分子复合材料，具有耐腐蚀性能。

2.11、防尘防溅安全插座：绝缘防静电设计，采用耐高温ABS软塑材料制作，带有自动闭合功能的防护盖。

2.12、技术指标：噪音：≤62db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风；

3、防腐离心风机

①采用聚脂玻璃钢材质，具有空气性能好、重量轻、耐腐蚀性能好、不易老化、噪声低等特点。玻璃钢离心通风机由叶轮、机壳、电机和支架组成。机壳由玻璃钢制成，沿中心垂直为加强筋整体连接，进风口与机壳用不锈钢螺栓连接，与轴向平行的截面为曲线型式，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。

②耐温、防腐、防爆，普通型排送气体温度低于50℃，高温型排气温度低于120℃。

③风机型号根据排气量、风压选型。

④为了消除风机运行过程中产生的震动，须在楼板设风机固定座、复合减震器及橡胶减震垫。

⑤风机应具备右旋和左旋以及出风口风机转速300、450、900、1350、1800的供货能力。

⑥风机生产厂商通过ISO9001质量体系认证，能提供相应认证证书。

⑦风机经国家质检单位定期抽检，符合相应标准，能提供抽检检测报告作为佐证。

风机质量安全可靠，获得保险公司产品保险，能提供保险证书文件

4、排风风管

4.1圆管采用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材，一体成型，圆管厚度≥4mm, 风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观.

★4.2方管采用PP板（聚丙烯板材）焊接制成，方管厚度≥5mm， 加强板厚度≥8mm，法兰连接或承插连接，可以提供PP板材经国家质检单位检测出具的耐化学腐蚀性和氧指数检测报告复印件

5、防火阀

所有风管穿竖井时，均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。

6、消声器

①阻抗复合性消声器。

②外壳采用有机玻璃钢制作，内衬消音纤维片。

③连接方式：法兰连接或承插连接。

④性能：可有效降低噪声5～10分贝。

7、电线电缆

①低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

②电线、电缆接线必须准确，并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。

③电线电缆必须符合国家强制性认证标准；

④电线电缆应符合国家相应标准

8、配电箱

①品牌优质配电箱，外壳采用优质冷轧钢板压制而成，后经环氧喷涂制成

②符合国家强制性认证标准

附件：

| 质检中心实验室三套通风橱项目清单 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（mm）/型号/描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 新增通风柜设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有通风柜拆除 | 1500*850*2350 | 台 | 2 |  |  | 原有通风柜拆除 |
| 2 | PP耐强腐蚀通风柜 | 1800*850*2350 | 台 | 2 |  |  | 上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀等特点。台面采用20mm工业陶瓷台面，含LED照明及实验室专用插座 |
|  | PP耐酸碱超大号浸泡柜 |  | 个 | 4 |  |  | 耐腐蚀聚丙烯板材焊接制成，板材经检测，负荷变形温度:≥86°；弯曲模量:≥1340Mpa；拉伸模量：≥1340Mpa；拉伸强度：≥29.0Mpa；断裂强度：≥13.1Mpa；维卡软化温度：≥78.4°。柜体带沥水槽，带酸液回收口，底板带轮子。 |
|  | PP酸碱浸泡柜独立集气装置 |  | 套 | 2 |  |  | 含集气罩，风管 |
|  | 小水杯+单口水龙头 |  | 套 | 2 |  |  | 水槽采用PP材质，单联,铜质水嘴，陶瓷阀芯，表面喷涂。 |
| 3 | PP耐强腐蚀通风柜 | 1500 | 台 | 2 |  |  | 上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击磁白色优质阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，同色同质焊条熔焊修饰处理，表面无锐角。整体具有抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀等特点。台面采用20mm工业陶瓷台面，含LED照明及实验室专用插座 |
|  | PP耐酸碱超大号浸泡柜 |  | 个 | 4 |  |  | 耐腐蚀聚丙烯板材焊接制成，板材经检测，负荷变形温度:≥86°；弯曲模量:≥1340Mpa；拉伸模量：≥1340Mpa；拉伸强度：≥29.0Mpa；断裂强度：≥13.1Mpa；维卡软化温度：≥78.4°。柜体带沥水槽，带酸液回收口，底板带轮子。 |
|  | PP酸碱浸泡柜独立集气装置 |  | 套 | 2 |  |  | 含集气罩，风管 |
|  | 小水杯+单口水龙头 |  | 套 | 2 |  |  | 水槽采用PP材质，单联,铜质水嘴，陶瓷阀芯，表面喷涂。 |
| 4 | 全钢通风柜 | 1500*850*2350 | 台 | 2 |  |  | 全钢结构，耐腐蚀实芯理化板台面,配日光灯一套，插座2个。 |
| 5 | 边台拆除 | 4500*750*850 | 张 | 1 |  |  |  |
| 废气排风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢离心防腐风机 | 6A 1450转 * 风机功率：4KW *风机风量：6840-14720CMH *风机压力：1230-710Pa | 台 | 2.0 |  |  | 生泰/三合 |
| 2 | 玻璃钢离心防腐风机 | 5A 1450转 * 风机功率：2.2KW *风机风量：4090-6952CMH *风机压力：820-490Pa | 台 | 1.0 |  |  | 生泰/三合 |
| 3 | 风机进出口玻璃钢制作 |  | 套 | 3.0 |  |  | 玻璃钢材质 |
| 4 | 防雨罩玻璃钢制作 |  | 个 | 3.0 |  |  | 玻璃钢材质 |
| 5 | 风机口软接头 |  | 套 | 3.0 |  |  | PVC材质 |
| 6 | 消声器 | ф700×1000 | 只 | 2.0 |  |  | 玻璃钢材质 |
| 7 | 消声器 | ф600×800 | 只 | 1.0 |  |  | 玻璃钢材质 |
| 8 | 缓冲垫及地脚螺栓 |  | 套 | 3.0 |  |  | 定制 |
| 9 | 风机水泥混凝土基础 |  | 个 | 3.0 |  |  | 定制 |
| 10 | 风机金属支架 |  | 个 | 3.0 |  |  | 定制 |
| 11 | 消声器金属支架 |  | 个 | 3.0 |  |  | 定制 |
| 12 | ABB变频器压力编程控制系统 （含配套自控元器件及设计控制） | 4KW | 台 | 2.0 |  |  | ABB |
| 13 | ABB变频器压力编程控制系统 （含配套自控元器件及设计控制） | 2.2KW | 台 | 1.0 |  |  | ABB |
| 14 | 管道静压传感器 | 0~1000Pa | 只 | 3.0 |  |  | 西门子 |
| 15 | 配电箱（含电控系统） |  | 式 | 3.0 |  |  | 国标 |
| 16 | YJY电缆 | 4mm2*5 | 米 | 45.0 |  |  | 太阳 |
| 17 | BV电缆 | 1.0mm2*3 | 米 | 200.0 |  |  | 太阳 |
| 18 | BV电缆 | 1.0mm2*2 | 米 | 200.0 |  |  | 太阳 |
| 19 | PVC线管 | ∮25 | 米 | 75.0 |  |  | 联塑 |
| 20 | 防火阀 | 500*400mm | 个 | 3.0 |  |  | 定制 |
| 21 | 实验室专用PVC圆形风管 | φ160mm | m | 27.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 22 | 实验室专用PVC弯头 | φ160mm/90度90度 | 个 | 7.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 23 | 实验室专用PVC三通 | φ160-160-160mm | 个 | 4.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 24 | 实验室专用PVC三通 | φ400mm | m | 21.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 25 | 实验室专用PVC三通 | φ400mm/90度 | 个 | 4.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 26 | 实验室专用PVC三通 | φ400-315-400mm | 个 | 3.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 27 | 实验室专用PVC三通 | φ315-250mm | 个 | 2.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 28 | 实验室专用PVC三通 | φ400-400-400mm | 个 | 1.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 29 | 实验室专用PVC三通 | φ250mm | m | 3.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 30 | 实验室专用聚丙烯矩形风管 | 500*400mm | ㎡ | 143.0 |  |  | 耐腐蚀聚丙烯板材焊接制成，板材经检测，负荷变形温度:≥86°；弯曲模量:≥1340Mpa；拉伸模量：≥1340Mpa；拉伸强度：≥29.0Mpa；断裂强度：≥13.1Mpa；维卡软化温度：≥78.4°,含损耗及楼顶部分风管 |
| 31 | 管井及屋面风管支架 | 500*400mm管箍 | 套 | 19.0 |  |  | 定制 |
| 32 | 室内管卡及吊杆 | ∅400mm管箍+∅8mm吊杆×2 | 套 | 11.0 |  |  | 国标 |
| 33 | 室内管卡及吊杆 | ∅315mm管箍+∅8mm吊杆×2 | 套 | 14.0 |  |  | 国标 |
| 34 | 通风柜电动调风阀 | ∮315 | 只 | 2.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 35 | 通风柜电动调风阀 | ∮250 | 只 | 4.0 |  |  | 实验室专用PVC材质 |
| 36 | 墙体敲洞及修复 | 450*400mm | 项 | 7.0 |  |  |  |
| 37 | 聚丙烯风口 | 400*350mm | 个 | 4.0 |  |  | 定制 |
| 38 | 聚丙烯风口 | 400*400mm | 个 | 1.0 |  |  | 定制 |
| 39 | 耐腐蚀止回阀 |  | 个 | 5.0 |  |  | 定制 |
| 40 | 密闭套件 |  | 个 | 5.0 |  |  | 定制 |
| 41 | 原有管道及风机拆除费 |  | 项 | 3.0 |  |  |  |
| 42 | 外墙风管高空作业及措施费 |  | 项 | 3.0 |  |  |  |
| 43 | 风机吊装及风管材料搬运费 |  | 项 | 3.0 |  |  |  |
| 44 | 安装辅料（市购五金、玻璃胶等） |  | 项 | 1.0 |  |  | 五金辅材 |
| 45 | 垃圾清运费 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
| 46 | 安装、系统调试税收管理费 |  | 项 | 1.0 |  |  |  |
|  | 备注 | 合同签订后15天完成室外通风管道的架设。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

有意者，请将投标书封存完好于2016年8月11日前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所

2016年8月5日