招 标 公 告

2016(41)

福建省水产研究所质检中心拟购置

酶标仪一台

最高限价￥：230000元（人民币）

- 设备名称：酶标仪

- 设备用途：利用酶联免疫分析法,根据酶标记原理，根据呈色物的有、无和呈色深浅进行定性或定量分析

3.技术指标要求：

3.1主机

3.1.1光源：高能闪烁氙灯；

3.1.2★滤光系统：四光栅技术，提供<0.0001% 杂光率的优质光源，包括激发双光栅和发射双光栅。所有的功能都通过四光栅的光路系统实现。

3.1.3适用板型：6-384孔板、PCR板、卧式比色杯、自定义板型；

3.1.4具有多种测读模式，包括紫外和可见光光吸收测定、荧光强度测定、时间分辨荧光，所有功能波长均连续可调，1nm步进。

3.1.5★Z轴自动聚焦功能：有效减少信号干扰；荧光阅读检测器Z轴自动优化功能, 1um 步进，可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰；也可根据孔内不同液面高度进行调整，高准确性、高精确度、高灵敏度完成不同体积检测体系的检测需要，可有效降低反应体系体积、节约检测试剂用量；

3.1.6振板功能：线形和轨道两种模式，高中低三种速度，1-6mm振幅，0.5mm步进，不同振荡速度可调；

3.1.7温度控制：室温+5℃-42℃,0.1℃精确控温；

3.1.8带加热模块、光吸收模块、荧光模块、激发双光栅、增强型PMT及发射双光栅。

3.2光吸收

3.2.1检测器：紫外硅光电二极管；

3.2.2波长扫描范围：230-1000nm，1nm递增；

3.2.3★光栅波长准确性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）；

3.2.4★光栅波长重复性：<±0.3nm（≤315nm），<±0.5nm（＞315nm）；

3.2.5光吸收检测分辨率：0.0001 OD；

3.2.6测量范围：0-4 OD；

3.2.7测量准确性：< 0.5%（260nm）；

3.2.8测量精确性：< 0.2%（260nm）；

3.3荧光

3.3.1检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围；

3.3.2检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）；

3.3.3激发波长扫描范围：230-850nm，1nm递增；

3.3.4发射波长扫描范围：280-850nm，1nm递增；

3.3.5光栅波长准确性：<±1nm（≤315nm），<±2nm（＞315nm）；

3.3.6光栅波长重复性：<±0.5nm（≤315nm），<±1nm（＞315nm）；

3.3.7带宽：激发5nm（≤315nm）/ 9nm（＞315nm），发射20nm；

3.3.8★荧光检测灵敏度(光栅)：0.17 fmol 荧光素/孔（1.7 pM，384孔板，100ul体系）；

3.3.9时间分辨荧光灵敏度(光栅)：90 amol 铕/孔（0.9 pM，384孔板，100ul体系）；

3.3.10荧光检测线性范围： 7个数量级；

3.3.11读板速度（含进出板）：96孔板20s，384孔板30s，全光谱扫描150s（450-550nm，5nm增幅，96孔板）；

3.4软件

3.4.1配备全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；

3.4.2具备光吸收扫描，激发光谱扫描，发射光谱扫描等功能；

3.4.3内置波长自动校准功能，防止光栅机械转动造成的波长飘移；

3.4.4可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能；

3.4.5提供原厂中英文多语言版软件，方便选择使用。

4. 售后服务及资质证明：

*4.1 供应商必须提供生产厂家的项目授权书或者代理证书。

4.2 供应商送货上门，负责安装调试及培训

4.3 主机有贰年的免费保修期。

4.4 要求整套原装进口

有意者，请将投标书封存完好于2017年 1 月 3 日前送至或者邮寄至：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣或陈樟花收。邮编：361013

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室组成的评标小组进行评估决定供货单位。