招标公告

2017（49）

福建省水产研究所水产养殖与生物技术研究室拟购置

哈希HQ 40d便携式多参数测定仪

（最高限价￥：55000元）

- 设备名称：哈希HQ 40d便携式多参数测定仪

- 设备用途：用于水产育苗、养殖水质检测分析

- 技术指标要求：

3.1 工作条件

★3.1.1 电源要求 ：两种供电模式。既可满足实验室使用，也可满足现场便携使用。

（1） AA 碱性电池或镍氢电池 (4个)

（2）外置的 USB/DC 电源适配器：100–240 V, 50/60 Hz输入; 4.5～ 7.5 V （7 VA) 输出

3.1.2 存储温度： –20 ～ +60 °C

3.1.3 操作温度： 0 ～ +60 °C操作湿度： 90% (无冷凝)

3.2技术性能指标

3.2.1具有数据锁定显示功能

★3.2.2显示：可同时显示如下2个电极的测量读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

（4）氨离子选择性电极：mg/L、温度

（5）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度

3.2.3 数据内存： 500 组数据

3.2.4 数据存储： 校准数据都存贮在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续读数”模式时需手动存储。

★3.2.5 数据传输：通过USB转接下载至电脑或U盘，读数时同步传输

★3.2.6 温度修正/ 补偿：可自动实现温度补偿

★3.2.7 三种测量模式：即按即读、间隔读数、连续读数

★3.2.8 自动识别校准标准

3.2.9 键盘：通过USB外接键盘

★3.2.10防水性： 测定仪外壳可在1 米深的水中浸泡30 分钟（IP67）

3.2.11 尺寸：19.7×9.5厘米

3.2.12 重量：     330 g

430 g (安装了四节 AA 碱性电池)

4 HQ系列IntelliCAL 电极技术性能指标

4.1温度

量程：-10.0～110.0℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.3℃

4.2 pH电极

量程：0～14

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

★精度：pH电极0.02

4.3 电导率电极

电导率：

量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）

盐度：

量程：0～42g/kg或‰

分辨率：0.01ppt

总溶解性固体：

量程：0.0～50.0g/L

分辨率：0.1 mg/L

4.4 溶解氧

量程:  0.05–20.0 mg/L

1–200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L，CDC401电极新增自动盐度校准功能（仅适用于HQ40d）

溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

★4.5 氨离子选择性电极

量程：0.007 mg/L (5×10-7 M) ~14,000 mg/L (1 M) NH3-N

pH工作范围：>11

★4.6 硝酸根离子选择性电极

量程：0.1 mg/L (7×10-6 M) ~14,000 mg/L (1M) NO3--N

pH工作范围：2-11

★5. 进口产品需要提供制造商授权书，以保证产品的来源合法性及本地化售后服务；

有意者，请将投标书封存完好于2017年 8月 22日上午九点前寄：厦门市东渡海山路七号省水产研究所办公室胡达荣收。（邮编：361013）

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称

福建省水产研究所                                                                                  2017年8月18日