仪器招标公告
2019（3）

福建省水产研究所采购1台管式离心机项目
（最高限价￥：46000元/台）
仪器技术参数

- 主要技术参数

  - 转鼓内径：75 mm

  - 转鼓容积：2L

  - 转鼓高度：420 mm

  - 转鼓转速：≥20000 r/min

  - 最大分离因数：﹥16000

  - 生产能力：≈500 Kg/h

  - 电机功率：1.5 Kw

# 分离机主机结构说明

2.1机身部分

    - 采用整体结构设计，所有转角圆滑过渡，易清洁，符合GMP 要求；

    - 采用橡胶减振垫减振，可有效的吸收设备运行造成的振动；

    - 采用无门式设计，安全可靠，无泄漏；

  - 转鼓部份

    - 转鼓筒体采用不锈钢无缝钢管材料，机械强度好，能够承载运行中产生的环向应力；

    - 转鼓焊接完成后进行振动时效处理，消除焊接应力，确保转鼓在使用中不变形从而保证设备的整体稳定性；

    - 转鼓动平衡等级高，不平衡量控制在最小范围内；

  - 传动部份

    - 采用挠式传动结构；

    - 采用脂润滑方式，维护方便；

    - 采用锦伦丝织带，配备皮带防护罩；

    - 配置电机防护罩；

# 表面处理

  - 不锈钢表面做镜面抛光处理，其中与物料接触表面Ra0.8,其它Ra1.6，符合GMP 要求或裸露在设备外部的部份做普通防腐处理；

# 检测手段和方法

  - 转鼓筒体与分离头焊缝处做X 射线探伤检查；

  - 主轴做调质处理、磁粉探伤处理；

  - 转鼓做回火热处理；

  - 转鼓组做动平衡校正处理；

  - 整机做整体性能检验；

# 主要材料

  - 转鼓筒体采用 304 无缝钢管；

  - 机身整体铸铁HT200；

  - 集液盘采用 304 材料；

  - 进液系统采用 304 材料；

  - 主轴采用 35CrMo 材料；

  - 轴承座采用整体铸铁包衬 304 材料；

  - 皮带保护罩及电机保护罩均采用 304 材料；

- 配置要求
  主机（含电机，轴承）配套蠕动泵

- 技术服务要求

整机保修两年，需提供生产厂家针对本项目出具的技术服务承诺（加盖生产厂家公章）。

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年 6月 6日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：杨求华，联系电话18850558955。
   中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。
  注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研研究所

2019年5 月24日