仪器招标公告

2019（4）

福建省水产研究2018年福建省海洋环境监测项目采购全自动硫化物前处理仪1台

（最高限价￥：100000元/台）

一、凯氏定氮系统一台仪器技术参数

1. 主要用途：主要用途：用于食品、谷物、水、植株、土壤等样品的蛋白质、全氮分析及其它挥发性组分（二氧化硫、酒精、甲醛等）蒸馏分析。

2. 工作条件：连续工作8小时以上

3. 技术指标：

3.1采用国际及中国国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

3.2检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%

3.3仪器主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。

3.4带自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏以及消化管自动排空等功能。

3.5蒸汽发生器输出功率30－100％可调，具备待机功能：可在暂停后迅速启动分析，减少预热时间。

★3.6自动凯氏定氮仪具有多种蒸馏模式：蒸汽平衡式添加模式、延时蒸馏模式，满足不同应用的需要。

3.7 蒸馏馏出液温度监控系统：直接监控溜出液温度，保证分析结果准确可靠。

3.8冷却水智能控制系统：可在不分析时自动停止进水，分析启动时自动调节冷却水的流量，节省冷凝水消耗，降低运行成本。

3.9 智能安全监控系统：包括自动开关安全门、试管在位和试管更换传感器、蒸汽发生器液位/过压传感器等一系列的安全保护措施，确保数据分析及操作者安全。

3.10通用型消化管接头可适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

★3.11仪器主机带有自动旋转开关安全门。水平方向和垂直方向被机械固定，水平应力和垂直应力都无法打开安全门，最大限度保护实验室环境及人员的安全。

★3.12仪器具有拓展功能，可以通过升级连接20位或者60位的自动进样器。

4. 基本配置：

自动凯氏定氮仪主机一套

标准配置包括：主机1套、蒸馏管250毫升1支、蒸馏管100毫升1支、 蒸馏管夹一支、试剂桶（带低位的液位探头）3个、废液桶1个等；

5. 技术资料：

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；针对不同样品的应用报告；凯氏定氮手册;

6. 售后服务及培训.

6.1厂家售后服务中心直接提供的免费安装调试

6.2安装调试经用户验收当天起,质量保证期一年

6.3维修响应时间为24小时

6.4厂家直接提供的终身维修

6.5现场免费培训2人直至完全能独立操作

注：★表示为重要的必须满足指标

投标文件需要正本和副本（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，售后服务承诺书，法定代表人授权书，法人营业执照，信用记录查询结果，厂家授权函。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年6月 6日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部宫照庆收（邮编：361013，联系电话0592-5610301），采购部门联系人：陈财珍，联系电话13950132710。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。

注：邮寄时请在封面注明投标仪器的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年5月24日