设备招标公告

2019（6）号

凡纳滨对虾健康生产技术研究与应用项目采购超低温冰箱一台超低温冰箱招标参数

1.立式，内容积388L或以上；

2.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3、设定温度在-40～-86℃范围调节

4.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作；

5.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保；不得采用HCFC、HFC类制冷剂。

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

7. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定；

8．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门；

9．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便；

10、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于18度时开启2个风机，环温高于12度低于18度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机；

11.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜；

12.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm；

13.内门：二个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存；

14.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠；

15. 配置5V供电接口，可直接为外置式温度监控系统提供电源；

16.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全；

17.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待；

18.标配数据下载：可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度；

18.25℃环温时，单日耗电量8.0KW以内，要求出具国家级第三方权威机构认证检测报告；

19.25℃环温时，内部均一性在-80度时为正负5度范围内，要求出具第三方权威机构认证检测报告。

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年7月19日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305办公室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），采购部门联系人：葛辉 ，联系电话  18030203891 。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年6月28日