设备招标公告

2019（8）号

2018年度水产品质量安全监测项目采购便携式水质测定仪一台

仪器技术参数

- 一、主要技术参数

- ★测量范围：COD：5～2000mg/L， 氨氮：0.02～25mg/L，总磷：0.00～10mg/L，总氮：0.05～100mg/L；

- 示值误差：COD：≤±5 %，氨氮：≤±3%(F.S)，总磷： ≤±5%(F.S)，总氮： ≤±5%；

- 重复性：≤3%

- 抗氯干扰：≤2000mg/L（COD测定）；

- ★波长范围：COD（420nm和610nm）、氨氮有（420nm）、总磷（700nm）、总氮（340nm）；

- ★温控系统：室温~180℃可设定，COD消解温度为165℃、总磷消解温度120℃、总氮消解温度125℃；

- 控温精度：±0.5℃；

- 控温时间：1~999min可调；

- 消解时间：COD为15min、总磷总氮为30 min；

- 光学稳定性：仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A；

- ★批处理量：4个水样（或16个水样）；

- 主机功耗：电流＜40uA，消解器功耗：＜65W；

- 可保存标准曲线30条及199个测定值（含带时间标签浓度值、吸光值及透光率）。曲线可自行标定并保存；

- 正常使用条件：⑴ 环境温度:5～40℃，⑵ 相对湿度: ≤85%，⑶ 供电电源：主机：内置锂电，消解仪：汽车点烟器、便携锂电池或220V电源，⑷ 无显著的振动及电磁干扰，避免阳光直射。

二、配置要求

标准清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PWN-840A主机 | 台 | 1 |
| 2 | 消解仪 | 台 | 1 |
| 3 | 便携箱 | 个 | 1 |
| 4 | 消解比色管 | 支 | 40 |
| 5 | 消解管 | 支 | 10 |
| 6 | 试管架 | 个 | 1 |
| 7 | COD试剂 | 套 | 1 |
| 8 | 氨氮试剂 | 套 | 1 |
| 9 | 总氮试剂 | 套 | 1 |
| 10 | 总磷试剂 | 套 | 1 |
| 11 | 主机充电器 | 个 | 1 |
| 12 | 消解仪交直流转换器（220V/12V） | 个 | 1 |
| 13 | 车载点烟器连接线 | 条 | 1 |
| 14 | USB数据线 | 根 | 1 |
| 15 | 消解防护罩 | 个 | 1 |
| 16 | 使用说明书 | 份 | 1 |
| 17 | 产品合格证 | 份 | 1 |
| 18 | 保修卡 | 张 | 1 |

三、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

四、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

五、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2019年8月15日前寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部305室宫先生、黄先生收（邮编：361013，联系电话0592- 6013065），项目联系人：李卫林，联系电话18959200528。

中标单位的确定由所行政分管领导、行政监察员、行政综合部和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2019年7月23日