凡纳滨对虾健康生产技术研究与应用项目

采购立式全温振荡培养箱一台设备招标公告

2020（4）号

一、立式全温振荡培养箱（最高限价¥40000.00）

二、立式全温振荡培养箱招标参数

1、双层全温振荡培养箱，节省占地空间，既可静态培养、也可作动态培养

2、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作

3、PID微电脑智能控温仪，控温精确

4、具有定时功能：0-999.9小时内任意设定培养时间

5、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

6、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果

7、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

8、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况

9、流线型外观，内衬采用304拉丝防腐不锈钢，防腐蚀;外壳采用静电喷塑

10、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行

★11、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强

12、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求

★13、采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强

★14、采用三风道设计，温度控制更精确，均匀度更高。(提供专利证书或专利编号及实物图)

★15、振荡频率：10-300rpm

16、温控范围：4-60℃

17、温度调节精度	：±0.1℃

18、温度均匀度：±1℃

★19、最大容量：单层最大容量5000ml*4个

20、箱体具有紫外线灭菌功能

21、夹具配置：三套粘板，方便维护

三、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商授权函和售后服务承诺函原件（并加盖制造商公章）。

2、投标人能够提供良好的维护服务（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

3、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2020年11月23日下午下班（17：30）前寄达，2020年11月24日上午9点30分在招标方福建省水产研究所当场开标。

4、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

5、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

6、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

7、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

8、对本标书有异议者，请在2020年11月10日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

9、招标答疑时间：2020年11月10日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

四、联系方式及地址：

1、寄：厦门市东渡海山路7号省水产研究所行政综合部216王小姐收（邮编：361013，联系电话，0592-5678567），

2、项目联系人：葛辉 ，联系电话  18030203891 。

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明设备的名称及招标公告编号。

福建省水产研究所

2020年11月2日