福建省水产研究所

“其他用结余结转和其他收入安排专项资金”项目

购买瓶口加液器，涡旋振荡招标公告

2021（8）号

一、购买瓶口加液器、涡旋振荡（最高限价¥72000.00元）

二、项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50mL瓶口加液器 | 50mL |  | 台 | 8 |  |
| 2 | 10mL瓶口加液器 | 10mL |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 涡旋振荡器 | 3000rpm |  | 台 | 2 |  |

三、详细技术参数

（1）瓶口加液器参数

1.设计先进，品质卓越。

2.可简单的通过调节数字显示直观准确的移取各种液体。

3.适用于强酸及大部分的有机溶剂。

4.可整支121°C高压湿热灭菌，适用于移取各类需要无菌要求的液体。

5.10倍量程段，移液体积的范围更广，操作空间更大。

6.最高的移液精准度，可达到≤0.5%的高精度。

7.采用浮动活塞原理，提供更好的活塞密封性，同时移液时耗力更少，移液过程轻松流。

8.具有易校准技术，无需使用工具即可对瓶口分液器进行校准，且校准过程可通过数字显示调节，无需盲调。校准完成后外部可见。

9.具有安全回流阀，残留液体可直接排回试剂瓶中，确保安全性的同时能更节省试剂。

10.排液管具有阀门设计，拆出排液管时阀门自动关闭，不会造成漏液现象，保障使用安全性。

11.垂直设计的排液管盖和旋盖设计，在移液完成时保证残留液不会滴出。

12.瓶口分液器机身及活塞采用具有优秀化学耐性的材料制成，确保使用的安全性及化学耐受性。

13.设计合理拆卸便捷，可以在实验室自行进行维护和清洗。

14.具有360°可旋转的排液阀，便于在任何角度进行操作。

15.伸缩式进液管，长度可自行调节，适用于实验室各种高度的试剂瓶。

16.随包装提供3-5个瓶口转接环，各种试剂瓶皆可使用。同时提供丰富的配件，可适用于连续分液，需要干燥环境的试剂及灭菌试剂。

17.售后服务：一年质保，定期的厂家上门维护保养和终身免费的返厂检修，免费送检计量服务。

18．需出示厂家盖章的售后服务承诺书。

19．精度表要求如下：

| 量程，mL | A，≤±% | CV，≤±% | 分刻度，mL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5-5 | 0.5 | 0.1 | 0.02 |  |
| 1 - 10 | 0.5 | 0.1 | 0.05 |  |
| 2.5-25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |
| 5 - 50 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |  |

（2）涡旋振荡器参数

1.简洁、通用微量振荡器，适用于50mL、100mL试管和酶标板

- 可安装多种垫片；

- 垫片自动检测；

- 有倒数计时功能；

- 连续操作功能或点动功能（用标准垫片）；

- 两种操作模式：

模式A（安全模式, 有检测垫片）
使用标准垫片时，最大转速3000rpm。使用用其它垫片时，速度只能达到1300rpm。
模式B（没有检测垫片）
用各种垫片都可达到3000rpm转速；

- 速度稳定；

- 坚固的铸铁镀锌外壳。

- 2．技术参数

| 运行方式 | 圆周 |
| --- | --- |
| 周转直径 | 4.5 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.5 kg |
| 电机输入功率 | 10 W |
| 电机输出功率 | 8 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 200 rpm |
| 速度范围 | 0 - 3000 rpm |
| 转速显示 | 刻度 |
| 运行方式 | 连续运转 |
| 点动功能 | 是 |
| 用酶标板工作 | 是 |
| 酶标板数 | 1 |
| 外形尺寸 | 148 x 63 x 205 mm |
| 重量 | 2.9 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 20 W |
| 直流电压 | 24 V= |
| 电流消耗 | 800 mA |
| 含平板垫片及底座 | 160MM*50mm |

★投标要求说明：潜在投标人应在递交投标文件前对以参数进行一一确认，并确保能达到要求，各投标人应综合考虑在投标报价内，如有不符项潜在投标人自行承担，如未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2021年9月23日上午下班（12：30）前寄达，2021年9月24日下午16点00分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2021年9 月24日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2021年9 月24日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：位绍红  13406002803

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2021年8月31日