福建省水产研究所

“能力建设专项资金”、“水产品质量安全”项目

购买旋转蒸发仪招标公告

2022（1）号

一、购买旋转蒸发仪（最高限价¥90000.00元）

二、项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转蒸发仪 | 冷凝管面积：1500cm2， | 接收瓶：1L，蒸发瓶：1L | 套 | 2 |  |

三、详细技术参数

（1）仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调。

*（2）间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

*（3）转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速不高于5rpm。

（4）控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤。

*（5）三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积不低于1500cm2。

（6）内置定时功能，方便实现重复性实验。

（7）平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅。

（8）PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

（9）电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

（10）专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

*（11）红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输

*（12）可提供免费试用Labworldsoft软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。

（13）	配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

（14）加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，全量程范围温度偏差不高于±1℃。容积不少于3L，加热功率1300W。

*（15）加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

（16）加热锅底部采用锥形设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

*（17）加热锅带锁定功能键，避免误操作

（18）工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C

*（19）质保2+3年，进口品牌，生产厂家在国内有自主和授权的维修点和配件库，配有专业维修工程师和应用工程师，24小时内快速响应。

（20）配置：

1）数显型旋转蒸发仪主机

2）玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶

3）数显型加热锅

★投标要求说明：潜在投标人应在递交投标文件前对以参数进行一一确认，并确保能达到要求，各投标人应综合考虑在投标报价内，如有不符项潜在投标人自行承担，如未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2022年5月17日上午下班（12：30）前寄达，2022年5月18 日下午16点00分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2022年5月7日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2022年5月 7 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：钱卓真  0592-5678301

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2022年4月26日