福建省水产研究所

“能力建设专项资金”、“水产品质量安全”项目

购买冷藏冷冻箱、低温保存箱、水浴振荡器招标公告

2022（2）号

一、购买冷藏冷冻箱、低温保存箱、水浴振荡器（最高限价¥45000.00元）

二、项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏冷冻箱 | 有效容积≥282L | 冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ | 台 | 1 |  |
| 2 | 低温保存箱 | 有效容积≥262L | -10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃ | 台 | 1 |  |
| 3 | 水浴振荡器 | 10-280rpm | ±0.2℃ | 台 | 1 |  |

三、详细技术参数

1. 冷藏冷冻箱

（1）有效容积 ：有效容积≥282L；

（2）整体结构：立式，上下双发泡门，采用喷涂钢板外壳和热锌板喷粉内胆，有效防菌防腐蚀；冷藏室容积≥185L，冷冻室容积≥97L；

*（3）温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，冷藏显示精度0.1℃，冷冻显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-30 ℃ 温度可自行调节；

*（4）核心组件：采用名牌压缩机，进口品牌风机，采用碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；

（5）资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，产品具有医疗器械注册证, 品牌保证，安全性更高；

（6）门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；

（7）制冷系统：冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用；

*（8）温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证冷藏室温度均匀性≤2℃，波动性≤2℃，冷冻室温度均匀性≤2℃，并出具省级检验中心的检测报告；

*（9）安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可远程报警、选配网络监控；

（10）数据存储：可选配数据存储模块，数据可导出数据及图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

（11）数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻同时打印，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

（12）温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测；

（13）箱内配置：冷藏室冷冻室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；

（14）柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；

（15）固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；

（16）安全保障：双门双锁扣设计，每个锁扣均可外挂锁，满足安全要求；

（17）停电报警：内置高容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

*（18）冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。

2. 低温保存箱

功能描述：保存血浆、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等。

（1）样式：立式

（2）有效容积≥260L

*（3）外部尺寸：700*705*1665mm

*（4）内部尺寸：480*462*1430mm，内胆材质为PS塑料吸附

（5）温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃，微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃

*（5）具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

（6）具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

*（7）多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

*（8）具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

（9）宽电压带，适合187~242V电压下使用；

（10）采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

（11）搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

（12）箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

*（13）箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

*（14）85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果；

*（15）门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

*（16）7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

*（17）测试孔设计，方便用户测试使用；

*（18）平衡阀设计，轻松开门；

（19）脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

（20）优化系统与结构低噪音设计，运行噪音＜35dB；

*（21）可选配USB接口或RS485；

（22）产品具有医疗器械注册证；

（23）产品具有CE认证。

（24）工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

3. 水浴振荡器

*（1）LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作，设定温度、转速、和实时温度、转速在同一界面显示

（2）PID微电脑智能控温仪，控温精确

*（3）可24段编程，不同时间段运行相应设定的温度、转速、时间

（4）激光测速装置，显示转速与实际转速完全一致

（5）三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠

（6）水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到±0.2℃

（7）不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；前面设有排水阀

*（8）配备高质伺服电机，控制速度精确、使用后故障少、稳定性强；内置滤波器磁环，有效屏蔽外界对机器的干扰，增强机器自身的稳定性

（9）具有超温报警功能及异常情况自动断电功能

（10）有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

*（11）振荡频率：10-280rpm

（12）夹具容量：250ml×12 或500ml×8或1000ml×4

★投标要求说明：潜在投标人应在递交投标文件前对以参数进行一一确认，并确保能达到要求，各投标人应综合考虑在投标报价内，如有不符项潜在投标人自行承担，如未按要求提供者则投标无效。

四、投标时间、地点、方式和评标：

1、投标人需提供制造商售后服务承诺函复印件，原价备查。提供售后服务承诺函原件（需提供营执照复印件并加盖投标人公章）。

2、投标文件（需要法人代表签字，单位盖章并密封，封口处加盖单位公章确认密封）。投标文件必须包含但不限于以下内容：投标书，开标一览表，投标分项报价表，法定代表人授权书，法人营业执照。有意向者，请将投标文件封存完好（封口处均需加盖投标单位公章确认密封），于2022年5 月17 日上午下班（12：30）前寄达，2022年5 月 18 日下午16点00分在招标方福建省水产研究所当场开标。

3、本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

4、本招标项目采用合理低价中标，评标人员由招标方组成，中标单位的确定由所行政分管领导、监督小组、办公室和采购科室组成的评标小组进行评估决定供货单位。若投标单位少于3家（不含3家），未达到评标要求数量，我所将采用竞争性谈判的方式确定中标单位。

5、评标后通知投标方。投标方可咨询评标情况，但不得干扰招标方的评标。

6、接中标通知后，超过三个工作日未与招标方签订合同的，投标保证金作为招标方的损失赔偿费，招标方有权将该招标项目交由本次招标的次优方案的商家履约。

7、对本标书有异议者，请在2022年5 月 7 日上午9点前提出。本标书有更改之处，请关注我所网站公告。

8、招标答疑时间：2022年5 月 7 日上午9点，福建省水产研究所1号楼三楼会议室。

五、联系方式及地址：

1、领标地址：厦门市湖里区海山路7号1号楼216室贺先生收，邮编：361013，联系电话0592-5678567。

2、项目联系人及电话：钱卓真  0592-5678301

3、传真: 0592-6013055。

4、注：邮寄时请在封面注明投标项目的名称及招标公告的编号。

福建省水产研究所

2022年4月26日